Załącznik nr.5 SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia  zawierający wymagania techniczne

Przedmiotem zamówienia jest łączna dostawa: aparatu mammograficznego

wraz z wywoływarką  wolnostojącą do zdjęć mamograficznych

WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE  ( WARUNKI  GRANICZNE ) -zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia muszą być spełnione przez Wykonawcą i stanowić załącznik do jego oferty.

Nazwa urządzenia(pełna nazwa 	i wersja ):………………………….

# Typ/Model :……………………………

# Producent: 	………………………..

# Kraj pochodzenia	……………………….

# Rok produkcji: ( wymagane 2007 , fabrycznie nowy aparat )…………………

Uwagi i objaśnienia :……………………………………………………………….

#### ROZDZIAŁ I – Parametry

Wymagania zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia muszą być spełnione przez Wykonawcę i stanowić będą załącznik do jego ofert .Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie  warunki

| Lp | Aparat RTG Mammograficzny |
| --- | --- |
| I | Parametr | Wartość wymagana | Wartość/ cecha oferowana | Ocena |
|  | Generator RTG |  |  |  |
| 1 | Częstotliwość [kHz] | HF, podać |  | Największa wartość – 3, inne proporcjonalnie mniej |
| 2 | Maksymalna moc wyjściowa [kW] |  3,5 kW |  | Największa wartość – 5, inne proporcjonalnie mniej |
| 3 | Zakres zmienności napięcia [kV] | Co najmniej z zakresu 23 – 35 kV |  | Za zakres: największa wartość – 3, inne proporcjonalnie mniej |
| 4 | Maksymalna ekspozycja [mAs] |  600 mAs |  | Największa wartość – 10, inne proporcjonalnie mniej |
| 5 | Średnia moc pobierana [kVA] | Podać |  | Najmniejsza wartość – 3, inne proporcjonalnie mniej |
| 6 | System monitorowania lub automatycznego obliczania, wyświetlania i nanoszenia na film wielkości dawki | Tak, opisać |  | Bez punktacji |
| II | Lampa RTG |  |  |  |
| 7 | Producent / typ | Podać |  | Bez punktacji |
| 8 | Liczba ognisk |  2 |  | Bez punktacji |
| 9 | Moc na dużym ognisku [kW] |  3,5 kW |  | Największa wartość – 3, inne proporcjonalnie mniej |
| 10 | Wymiary ognisk (małe / duże) [mm] | 0,1 / 0,3 mm |  | Bez punktacji |
| 11 | Lampa wysokoobrotowa | Rozrusznik min. 150 Hz |  | Bez punktacji |
| 12 | Filtry molibdenowy / rodowy | Tak / Tak |  | Bez punktacji |
| 13 | Sposób wprowadzania filtrów (poziomo / skośnie) | Podać |  | Poziomo – 0 Skośnie – 5 |
| 14 | Pojemność cieplna anody [kHU] |  120 kHU |  | Największa wartość – 3, inne proporcjonalnie mniej |
| 15 | Pojemność cieplna lampy z kołpakiem [kHU] |  1000 kHU |  | Największa wartość – 5, inne proporcjonalnie mniej |
| III | Automatyka |  |  |  |
| 16 | Automatyka ekspozycji | Tak |  | Bez punktacji |
| 17 | Automatyka doboru filtra | Tak |  | Bez punktacji |
| 18 | Budowa i możliwe położenia detektorów automatyki | Opisać |  | Bez punktacji |
| 19 | Dokładność gęstości optycznej przy stałym napięciu i zmiennej grubości obiektu [ OD] | Podać |  | Najmniejsza wartość – 3, inne proporcjonalnie mniej |
| 20 | Dokładność gęstości optycznej przy zmiennym napięciu i stałej grubości obiektu [ OD] | Podać |  | Najmniejsza wartość – 3, inne proporcjonalnie mniej |
| 21 | Automatyka kompresji | Tak |  | Bez punktacji |
| 22 | Automatyczny dobór siły kompresji do gęstości tkanki | Tak, opisać |  | Bez punktacji |
| 23 | Maksymalna siła kompresji [N] | Podać |  | Bez punktacji |
| 24 | Automatyczne zwolnienie docisku po ekspozycji | Tak |  | Bez punktacji |
| 25 | Wyświetlacz cyfrowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 26 | Parametry wyświetlane na wyświetlaczu aparatu | Min. napięcie, ekspozycja, kąt projekcji, grubość po ucisku i siła ucisku |  | Za liczbę parametrów: największa wartość – 5, inne proporcjonalnie mniej |
| 27 | Wskaźnik kasety naświetlonej | Tak |  | Bez punktacji |
| IV | Parametry statywu |  |  |  |
| 28 | SID [cm] |  65 cm |  | Bez punktacji |
| 29 | Minimalna wysokość powierzchni stolika od podłogi [cm] | Podać |  | Najmniejsza wartość – 3, inne proporcjonalnie mniej |
| 30 | Maksymalna wysokość powierzchni stolika od podłogi [cm] | Podać |  | Największa wartość – 3, inne proporcjonalnie mniej |
| 31 | Zmotoryzowany ruch pionowy ramienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 32 | Formaty filmów i oferowanych stolików z kratkami oscylacyjnymi [cm x cm] | 18 x 24 cm i 24 x 30 cm |  | Bez punktacji |
| 33 | Zakres obrotu ramienia [] | Podać |  | Największa wartość – 3, inne proporcjonalnie mniej |
| 34 | Motorowy sposób obracania ramienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 35 | Obrót ramienia z zachowaniem izocentrum (oś obrotu głowicy przechodzi przez badany sutek) | Tak |  | Bez punktacj |
| V | Inne |  |  |  |
| 36 | Komplet płytek do kompresji do obu formatów stolików | Tak, opisać |  | Bez punktacji |
| 37 | Zestaw akcesoriów do powiększeń | Tak, opisać |  | Bez punktacji |
| 38 | Wielkość powiększenia | Preferowane 1,8; podać |  | Bez punktacji |
| 39 | Płytka uciskowa do zdjęć celowanych , płytka uciskowa do zdjęć powiększonych i płytka uciskowa do zdjęć pach | Tak, opisać |  | Bez punktacji |
| 40 | Osłona antyradiacyjna (ekwiwalent Pb) | Preferowane 0,5 Pb: podać |  | Największa wartość – 3, inne proporcjonalnie mniej |
| 41 | Zdejmowana osłona twarzy | Tak |  | Bez punktacji |
| 42 | Oprzyrządowanie do identyfikacji filmów (kamera identyfikacyjna) z naświetlaniem parametrów ekspozycyjnych - wymienić jakich | Tak |  | Bez punktacji |
| 43 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 44 | Certyfikat CE aparatu mammograficznego i wywoływarki do zdjęć | Tak |  | Bez punktacj |
| 45 | Dokumentacja techniczna dla danego typu aparatu mammograficznego i wywoływarki | Tak |  | Bez punktacj |
| 46 | Serwis gwaracyjny i pogwarancyjny | Podać jaki okres |  | Bez punktacj |
| 47 | Wykonanie testow akceptacyjnych wraz z wydrukami i wykonanymi zdjęciami | Tak |  | Bez punktacj |

Dane techniczne wywoływarki

do zdjęć mammograficznych

Nazwa urządzenia(pełna nazwa 	i wersja ):………………………….

# Typ/Model :……………………………

# Producent: 	………………………..

# Kraj pochodzenia	……………………….

# Rok produkcji: ( wymagane 2007 , fabrycznie nowy aparat )…………………

Uwagi i objaśnienia :……………………………………………………………….

| Lp |  | Parametry wymagane | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozmiary obrabianych błon | Od 10 x 10 cm do błon o szerokości 36 cm |  |
| 2 | Sterowanie mikroprocesorowe | Możliwość nastawiania przez użytkownika temperatury wywoływacza |  |
| 3 | Czas obróbki błony | 135 s |  |
| 4 | Szybkość przesuwu błony | 25cm/min |  |
| 5 | Czas wywoływania | 36 sek |  |
| 6 | Wydajność | 180 szt/godz dla błon formatu 18 x24 cm 24szt/godz dla błon formatu 24 x 30cm |  |
| 7 | Programy specjalne | Program antyutleniający – co 60 min. Program antykrystalizujący – co 20 min |  |
| 8 | Pojemność zbiorników maszyny | Wywoływacza - 5dm³ Utrwalacza - 5 dm³ Sekcji płuczącej - 5dm³ |  |
| 9 | Zużycie wody | 1,9 dm³/min ( tylko podczas obróbki błon) |  |
| 10 | Temperatura wywoływacza nastawiana | W zakresie od 28 –38 ºC co 1 ºC |  |
| 11 | Regeneracja odczynników | Automatyczna .zależna od ilości obrabianych błon |  |
| 12 | Rodzaj suszenia | Gorące powietrze |  |
| 13 | Pobór mocy | 1,4 kW- w czasie obróbki zdjęć, w czasie oczekiwania –znikomy |  |
| 14 | Poziom hałasu | Około 50 dB –tylko podczas obróbki zdjęć |  |
| 15 | Emisja ciepła | Około 1,5 kJ/s -tylko podczas obróbki zdjęć |  |
| 16 | Pojemność zbiorników regeneratorów | Wywoływacz - 25 dm³ Utrwalacz - 25 dm³ |  |
| 17 | Możliwość zainstalowania | Tzw .wolno stojąca - maszyna w ciemni, odbiór zdjęć z pulpitu na pokrywie maszyny |  |
| 18 | Masa maszyny | Pusta -35 kg Napełnionej – 50 kg |  |
| 10 | Dokumentacja techniczna dla tego typu wywolywarki | Tak |  |
| 20 | Zasilanie elektryczne | Prąd zmienny 220-240 V,50Hz, 9 A, 2000W Moc grzałki suszarki -1100 W Moc grzałki wywoływacza – 800W |  |
| 21 | Instrukcja obsługii w języku polskim | Tak |  |
| 22 | Certyfikat | Tak |  |

Zasady punktacji:

Punktacja za poszczególne parametry wyliczana będzie z proporcji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca  gwarantuje niniejszym ,że urządzenie jest fabrycznie nowe , kompletne i jego uruchomienie oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup  dodatkowych elementów i akcesoriów poza materiałami eksploatacyjnymi

Do oferty należy dołączyć materiały firmowe potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów z danymi     producenta . Zamawiający zastrzega się  prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich źródeł , w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu .

Rozdział II zawiera wymagane warunki gwarancji i serwisowania

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI l SERWISU

- Wykonawca udziela co najmniej 24    miesięcznej gwarancji od daty uruchomienia, przeszkolenia pracowników i podpisania protokołu odbioru.

- W przypadku jeśli producent danego urządzenia określi gwarancję dłuższą niż 24 miesiące. Wykonawca automatycznie udzieli gwarancji identycznej jak zostanie ona określona przez producenta.

- Okres gwarancji zostanie przedłużony w przypadku nie wykonania naprawy w ciągu 14 dni.

- Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

•    przedłużenia okresu gwarancji o <okres naprawy, przy naprawach trwających powyżej 3 dni kalendarzowych,

•    wstawienia sprzętu zastępczego na okres naprawy przy naprawach trwających powyżej 7 dni kalendarzowych

•        wymiany aparatu na nowy w przypadku 3 - krotnej awarii lub naprawy tego samego podzespołu lub      elementu

•      wymiana aparatu w przypadku określonym w pkt. 3 nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia 4-tej n   naprawy lub awarii tego samego podzespołu lub elementu.

- Urządzenia będą opakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami w transporcie do siedziby Zamawiającego.

- Serwis gwarancyjny będzie prowadzony w całości przez Wykonawcę.

- Wykonawca realizować będzie usuwanie awarii na podstawie zgłoszeń przekazywanych telefonicznie, faxem i/lub a-mailem,

Zgłoszenie awarii powinno zawierać:

  - Typ i rodzaj uszkodzonego urządzenia,

  - Imię i nazwisko osoby zgłaszającej awarię,

  - Telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej awarię

  - Opis usterek występujących w pracy danego urządzenia.

- Zgłoszenie awarii przyjmowane będzie przez Wykonawcę w dni robocze do godz. 17:00.

- Wykonawca poda Zamawiającemu stacjonarny i komórkowy nr telefonu oraz e-mail pod który należy zgłaszać awarie i uszkodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym w następujących terminach:

•   czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godz., /poprzez czas reakcji na zgłoszenie rozumiane jest zebranie pełnej informacji oraz zdiagnozowanie awarii oraz przyjazd do siedziby Zamawiającego/

•   Zgłoszenie awarii przez Zamawiającego może nastąpić do godz.17:00.

- Gwarancja na wymienione części i podzespoły biegnie od daty ich zainstalowania potwierdzonego protokołem odbioru-

- Konserwacja urządzeń przez okres gwarancji będzie dokonywana w czasie dogodnym dla Zamawiającego, a dokładne terminy zostaną uzgodnione przez obie strony

- Wykonawca zapewni przegląd techniczny przed upływem końca okresu gwarancji.

- Zapewnienie bezpłatnej dostawy nowych wersji oprogramowań jeśli nie będą one wymagały zmian sprzętowych lub zakupu nowych licencji.

………………………………………………………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr.2 do SIWZ

Kryteria wyboru  ofert.

Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie poniższych kryteriów punktowych tzn. 1 punkt =1 % :

- Kryterium cena oferty –  0-40   punktów

Sposób obliczenia:     (cena najniższa dzielona przez cenę badanej oferty)  x 40

- Oczekiwany okres gwarancji minimum 24 miesiące i warunki serwisowania  aparatu  - od  0-20 punktów

- Roczna stopa oprocentowania kredytu i okres spłaty kredytu  w  60 ratach  - od 0-20 punktów

- Kryterium: Ocena techniczna  oferowanych aparatów –  od 0-20 punktów