Załącznik do SIWZ nr 5.

Opis przedmiotu zamówienia  zawierający wymagania techniczne

Przedmiotem zamówienia jest łączna dostawa: zestawu rentgenowskiego składającego się z generatora wysokiego napięcia, kolumny podłogowej z kołpakiem i lampą RTG, stołu do zdjęć z opuszczanym blatem i statywu do zdjęć odległościowych, z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu medycznego Zamawiającego w zakresie obsługi.

Wymagane: generator, lampa RTG, stół pacjenta i statyw płucny wyprodukowane przez tego samego producenta

WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE  ( WARUNKI  GRANICZNE ) -zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia muszą być spełnione przez Wykonawcą i stanowić załącznik do jego oferty.

Nazwa urządzenia(pełna nazwa 	i wersja ):………………………….

# Typ/Model :……………………………

# Producent: 	………………………..

# Kraj pochodzenia	……………………….

# Rok produkcji: ( wymagane 2007 , fabrycznie nowy aparat )…………………

Uwagi i objaśnienia :……………………………………………………………….

ROZDZIAŁ I – Parametry

Wymagania zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia muszą być spełnione przez Wykonawcę i stanowić będą załącznik do jego ofert .Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie  warunki

| ZDJĘCIOWY APARAT RTG Z KOLUMNĄ PODŁOGOWĄ |
| --- |
| L.p. | Parametry graniczne i oceniane | Warunek/ Parametr graniczny | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Skala oceny punktowej za parametry poddane ocenie |
| I. | Generator wysokiego napięcia |
| 1. | Typ (nazwa) / producent | Podać |  | nie podlega ocenie |
| 2. | Klasa HF (wysokiej częstotliwości) | Tak |  | nie podlega ocenie |
| 3. | Częstotliwość pracy | ≥ 35 kHz |  | nie podlega ocenie |
| 4. | Moc generatora | ≥ 50 kW |  | nie podlega ocenie |
| 5. | Zakres napięć | min. napięcie = 40 kV |  | nie podlega ocenie |
|  |  | max.napięcie = 150 kV |  | nie podlega ocenie |
| 6. | Zakres ekspozycji | min. ekspozycja ≤ 0,5 mAs |  | najmniejsza wartość – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
|  |  | max. ekspozycja ≥ 750 mAs |  | największa wartość – 3 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 7. | Maksymalny prąd | ≥ 550 mA |  | największa wartość – 1 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 8. | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  | najmniejsza wartość – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 9. | Automatyka zdjęciowa (AEC) | Tak |  | nie podlega ocenie |
| 10. | Programy anatomiczne | ≥ 1000 programów |  | największa wartość – 3 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 11. | Zasilanie | 3 x 400 V / 50Hz |  | nie podlega ocenie |
| II. | Kolumna podłogowa z kołpakiem i lampą RTG |
| 1. | Zakres równoległego do osi stołu ruchu (przesuwu) kolumny | ≥ 150 cm |  | największa wartość – 3 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 2. | Zakres pionowego ruchu wysięgnika kołpaka z lampą RTG | ≥ 150 cm |  | nie podlega ocenie |
| 3. | Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi pionowej | ≥ +/- 90o |  | nie podlega ocenie |
| 4. | Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej | ≥ +/- 120o |  | największa wartość – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 5. | Typ (nazwa) lampy RTG / producent | Podać |  | nie podlega ocenie |
| 6. | Wymiary ognisk lampy RTG | ≤ 0,6 / 1,00mm |  | najmniejsza wartość – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej / najmniejsza wartość – 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 7. | Moc dla poszczególnych ognisk | ≥ 20 / 50 kW |  | największa wartość – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej / największa wartość – 3 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 8. | Szybkość wirowania anody | ≥ 8500 obr/min |  | największa wartość – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 9. | Pojemność cieplna anody | ≥ 550 kHU |  | największa wartość – 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 10. | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 1,5 MHU |  | największa wartość – 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 11. | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 100 kHU/min |  | największa wartość – 3 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 12. | Szybkość chłodzenia kołpaka lampy | ≥ 0,3 kW |  | największa wartość – 3 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 13. | Komora jonizacyjna z pomiarem dawki ekspozycyjnej w wiązce pierwotnej (w kolimatorze) | Tak |  | nie podlega ocenie |
| 14. | Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem | Tak |  | nie podlega ocenie |
| 15. | Kolimator z przesłonami prostokątnymi i lokalizator świetlny | Tak |  | nie podlega ocenie |
| 16. | Kolimator z ręczną zmianą filtracji z podaniem i oznaczeniem grubości filtrów dla poszczególnych napięć | Tak |  | nie podlega ocenie |
| III. | Stół do zdjęć z opuszczanym blatem |
| 1. | Typ (nazwa) / producent | Podać |  | nie podlega ocenie |
| 2. | Obciążalność płyty pacjenta | Powyżej 200 kg |  | największa wartość – 3 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 3. | Wymiary płyty pacjenta | ≥ 220 x 74 cm |  | nie podlega ocenie |
| 4. | Pływająca płyta pacjenta | Tak |  | nie podlega ocenie |
| 5. | Zakres przesuwu wzdłużnego płyty pacjenta | ≥ 90 cm |  | największa wartość – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 6. | Zakres przesuwu poprzecznego płyty pacjenta | ≥ 25 cm |  | największa wartość – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 7. | Zakres przesuwu wzdłużnego wózka z szufladą Bucky | ≥ 40 cm |  | największa wartość – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 8. | Wysokość blatu stołu regulowana elektrycznie | w zakresie ≥ 28 cm |  | największa wartość – 3 pkt inne proporcjonalnie mniej |
| 9. | Najniższa wysokość blatu stołu | ≤ 60 cm |  | najmniejsza wartość – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 10. | Ekwiwalent Al płyty pacjenta | ≤ 0,6 mm Al |  | najmniejsza wartość – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 11. | Odległość film-płyta pacjenta | ≤ 60 mm |  | najmniejsza wartość – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 12. | Automatyka AEC trójkomorowa | Tak |  | nie podlega ocenie |
| 13. | Akceptowane formaty kaset standardowe | co najmniej od 18 x 24 cm do 35 x 43 cm |  | nie podlega ocenie |
| 14. | Uruchamiana w trakcie ekspozycji (oscylacyjna) kratka przeciwrozproszeniowa | Tak, podać: gęstość (pl/cm), ogniskową (cm) |  | nie podlega ocenie |
| 15 | Wyłącznik nożny . | Tak |  | nie podlega ocenie |
| IV. | Statyw do zdjęć odległościowych |
| 1. | Typ (nazwa) / producent | Podać |  | nie podlega ocenie |
| 2. | Zakres ruchu pionowego panela Bucky | ≥ 150 cm |  | nie podlega ocenie |
| 3. | Minimalna wysokość środka panela stojaka od podłogi | ≤ 40 cm |  | najmniejsza wartość – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 4. | Maksymalna wysokość środka panela stojaka od podłogi | ≥ 180 cm |  | najmniejsza wartość – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 5. | Wyjmowanie i wkładanie kratki przeciwrozproszeniowej przez obsługę dla procedur pediatrycznych bez użycia narzędzi | Tak |  | nie podlega ocenie |
| 6. | Ekwiwalent Al płyty pacjenta | ≤ 0,6 mm Al |  | najmniejsza wartość – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 7. | Odległość film-płyta pacjenta | ≤ 45 mm |  | najmniejsza wartość – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 8. | Automatyka AEC trójkomorowa | Tak |  | nie podlega ocenie |
| 9. | Akceptowane formaty kaset standardowe | co najmniej od 18 x 24 cm do 35 x 43 cm |  | nie podlega ocenie |
| 10. | Uruchamiana w trakcie ekspozycji (oscylacyjna) kratka przeciwrozproszeniowa | Tak, podać: gęstość (pl/cm), ogniskową (cm) -do 180 cm |  | nie podlega ocenie |
| 11 | Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT | Tak |  | nie podlega ocenie |
| 12. | Fabrycznie przewidziana możliwość osiągnięcia pełnej funkcjonalności aparatu cyfrowego w technologii DR (z płaskim panelem cyfrowym) na bazie zainstalowanego aparatu RTG – bez demontażu elementów aparatu RTG: generatora, lampy RTG, stołu pacjenta i statywu płucnego. | Tak |  | nie podlega ocenie |
| 13 | Miernik dawki i drukarka | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 14. | Fantom Star do pomiaru wielkości ogniska dużego i małego lampy rtg | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 15. | Filtr ekwiwalentny pacjentowi | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 16. | Dokumentacja techniczna w języku polskim. | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 17. | Certyfikat CE | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 18. | Wykonanie testów akceptacyjnych wraz z wydrukami i wykonanymi zdjęciami | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 19. | Wymagana szczegółowa instrukcja obsługi dla danego typu aparatu | Tak |  | Nie podlega ocenie |

Zasady punktacji:

Punktacja za poszczególne parametry wyliczana będzie z proporcji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca  gwarantuje niniejszym ,że urządzenie jest fabrycznie nowe , kompletne i jego uruchomienie oraz stosowanie zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup  dodatkowych elementów i akcesoriów poza materiałami eksploatacyjnymi

Do oferty należy dołączyć materiały firmowe potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów z danymi     producenta . Zamawiający zastrzega się  prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich źródeł , w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu .

Rozdział II

Zawiera wymagane warunki gwarancji i serwisowania

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI l SERWISU

- Wykonawca udziela co najmniej 24    miesięcznej gwarancji od daty uruchomienia, przeszkolenia pracowników i podpisania protokołu odbioru.

- W przypadku jeśli producent danego urządzenia określi gwarancję dłuższą niż 24 miesiące. Wykonawca automatycznie udzieli gwarancji identycznej jak zostanie ona określona przez producenta.

- Okres gwarancji zostanie przedłużony w przypadku nie wykonania naprawy w ciągu 14 dni.

- Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

•    przedłużenia okresu gwarancji o <okres naprawy, przy naprawach trwających powyżej 3 dni kalendarzowych,

•    wstawienia sprzętu zastępczego na okres naprawy przy naprawach trwających powyżej 7 dni kalendarzowych

•        wymiany aparatu na nowy w przypadku 3 - krotnej awarii lub naprawy tego samego podzespołu lub      elementu

•      wymiana aparatu w przypadku określonym w pkt. 3 nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia 4-tej n   naprawy lub awarii tego samego podzespołu lub elementu.

- Urządzenia będą opakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami w transporcie do siedziby Zamawiającego.

- Serwis gwarancyjny będzie prowadzony w całości przez Wykonawcę.

- Wykonawca realizować będzie usuwanie awarii na podstawie zgłoszeń przekazywanych telefonicznie, faxem i/lub a-mailem,

Zgłoszenie awarii powinno zawierać:

  - Typ i rodzaj uszkodzonego urządzenia,

  - Imię i nazwisko osoby zgłaszającej awarię,

  - Telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej awarię

  - Opis usterek występujących w pracy danego urządzenia.

- Zgłoszenie awarii przyjmowane będzie przez Wykonawcę w dni robocze do godz. 17:00.

- Wykonawca poda Zamawiającemu stacjonarny i komórkowy nr telefonu oraz e-mail pod który należy zgłaszać awarie i uszkodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym w następujących terminach:

•   czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godz., /poprzez czas reakcji na zgłoszenie rozumiane jest zebranie pełnej informacji oraz zdiagnozowanie awarii oraz przyjazd do siedziby Zamawiającego/

•   Zgłoszenie awarii przez Zamawiającego może nastąpić do godz.17:00.

- Gwarancja na wymienione części i podzespoły biegnie od daty ich zainstalowania potwierdzonego protokołem odbioru-

- Konserwacja urządzeń przez okres gwarancji będzie dokonywana w czasie dogodnym dla Zamawiającego, a dokładne terminy zostaną uzgodnione przez obie strony

- Wykonawca zapewni przegląd techniczny przed upływem końca okresu gwarancji.

- Zapewnienie bezpłatnej dostawy nowych wersji oprogramowań jeśli nie będą one wymagały zmian sprzętowych lub zakupu nowych licencji.

………………………………………………………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik do SIWZ nr2

Kryteria wyboru  ofert.

Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie poniższych kryteriów punktowych tzn. 1 punkt =1 % :

- Kryterium cena oferty –  0-40   punktów

Sposób obliczenia:     (cena najniższa dzielona przez cenę badanej oferty)  x 40

- Oczekiwany okres gwarancji minimum 24 miesiące i warunki serwisowania  aparatu  - od  0-20 punktów

- Roczna stopa oprocentowania kredytu i okres spłaty kredytu  w  60 ratach  - od 0-20 punktów

- Kryterium: Ocena techniczna  oferowanych aparatów –  od 0-20 punktów